## SOPZ załącznik nr 4
Załącznik nr 3 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR PAKIETU | Nazwa | Producent | Model | Numer fabryczny | Rok produkcji | Pracownia/ lokalizacja | Ilość urządzeń | Częstotliwość przeglądów | Zakres czynności, które należy wykonać podczas konserwacji i przeglądu (w ramach oferty) | Planopwany termin wykonania usługi
1 | Spektrometr
1. | Spektrometr Absorbcji Atomowej z atomizerem płomieniowym (FAAS) | GBC Scientific Eqipment | Avanta PM | A5846 | 2004 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x rok | 1. Przegląd spektrometru GBC FAAS (spektrofotometru z atomizerem płomieniowym). 2. Przegląd spektrometru może wykonać tylko osoba posiadająca certyfikat GBC potwierdzający przeszkolenie w zakresie serwisowania spektrometrów GBC FAAS. 3. Zakres czynności przy przeglądzie spektrometru: a. sprawdzenie układu optycznego pod kątem czystości elementów optycznych oraz pod kątem poprawności ustawiania deklarowanej długości fali. Wykonanie testów przy użyciu lampy Cu i Cs ( dla miedzi i cezu), b. sprawdzenie poprawności pracy układu korekcji tła przy użyciu filtra siatkowego, c. sprawdzenie poprawności ustawiania szczelin dla As, Cu, K ( arsenu, miedzi i potasu) oraz dla 0.0 nm, d. konserwacja układu wprowadzania próbki, regulacja rozpylacza, e. sprawdzenie układu gazowego pod kątem obecności zanieczyszczeń, sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń, f. wykonanie kalibracji dla Cu (miedzi) na wzorcach 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 w celu oceny poprawności pracy spektrometru. | do 12 lipca 2024 r.
2 | Chromatografy
1. | Chomatograf do Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) | Merck Life Science | LaChrom Hitachi | pompa: L-7100 sn 0823-046 UV-VIS: L-7420 sn 0804-012 FLD: L-7480 sn 1033-014 Interface: L-7000 sn 0709-140 L-76-16, Jetstream | 1996 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x rok | 1. Konserwacja i przegląd HPLC LaChrom. 2. Wymiana części: a. uszczelka tłoka pompy, b. uszczelka zaworu A, c. uszczelka zaworu B, d. filtr, e. uszczelka zaworu RH7725i, f. uszczelka filtra, g. uszczelka zaworu 4-drożnego, h. uszczelka zaworu płuczącego. | sierpień 2024 r.
2. | Chomatograf do Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) | Merck Life Science Spółka z o. o. | LaChrom Hitachi Elite | popompa: L-2130 sn 19E24-036 autosampler: L-2200 sn 19E45-003 piec: L-2350 sn 1539-009 DAD: L-2455 sn 19E21-017 FLD: L-2485 sn 19E17-028 L-2490 sn 1914-003 mpa: L-2130 sn 19E24-036 | 2008 r. |  | 1 | 1xrok | 1. Konserweacja i przegląd HPLC ELITE. 2. Wymiana części: a. uszczelka tłoka pompy, b. uszczelka zaworu A, c. uszczelka zaworu B, d. filtr, e. uszczelka zaworu dozującego autosamplera, f. uszczelka zaworu strzykawki autosamplera, g. uszczelka portu, h. uszczelka tłoczka strzykawki 0,1 m, i. uszczelka filtra, j. uszczelka zaworu płuczącego, k. uszczelka głowicy 4-drożnej, l. uszczelka urządzenia płuczącego tłoki.
3 | Aparat do hydrolizy tłuszczu
1. | Aparat do hydrolizy tłuszczu | FOSS | Hydrotec 8000 | 91740849 | 2014 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x na 2 lata | 1. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądu powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami oraz normami i powinien obejmować: a. sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu oraz przeprowadzenie konserwacji sprzętu, w tym: czyszczenie płyty grzejnej oraz naczynia, czyszczenie obudowy, wykonanie procedury czyszczenia linii odprowadzania oparów, płukanie pompy kwasu, sprawdzanie działania czujnika płukania naczynia, czujnika pokrywy oraz czujnika poziomu, sprawdzanie działania pomp, sprawdzanie działania zaworu wody, aktualizacja oprogramowania (jeżeli konieczne), b. sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia, c. określenie czy sprzęt może być dopuszczony do użytku, d. wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu do użytku, e. dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu – jeśli dotyczy. 2. Przegląd powinien obejmować wymianę części i materiałów zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta. Zestaw części i materiałów zużywanych podczas przeglądu powinien zawierać przynajmniej: a. uszczelkę pokrywy skraplacza, b. pływak, c. wąż z materiału odpornego na działanie kwasów i ich oparów (np. Norprene) 8/12 mm i 6/12 mm, d. węże doprowadzające i odprowadzające wodę (np. z EPDM) 6/12 mm, e. wąż z materiału odpornego na działanie kwasów i ich oparów (np. Viton) 12/16 mm, f. złączki L (3 szt.), Y (2 szt.) i T (1 szt.), g. zawór jednokierunkowy (3 szt.), h. zawór zwrotny (1 szt.), i. membrany pompy kwasu (2 szt.), j. zaciski do węży, k. złączkę L z PP 11x8 mm. 3. Przegląd powinien być wykonany przez osobę posiadającą certyfikat lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie obsługi, konserwacji i serwisowania aparatury zgodnej z przdmiotem zapytania, w tym certyfikat SEP do 1kV. 4. Urządzenia kontrolno-pomiarowe używane podczas przeglądu (np. mierniki) powinnny posiadać ważne świadectwo wzorcowania i kalibracji. 5. Dostawca usługi powinien posiadać certyfikat jakości ISO 9001:2015. | do 12 lipca 2024 r.
4 | Termocyklery
1. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | FR 30963 | 2016 r. | Pracownia Chorób Ryb i Badań Mikologiczno-Parazytologicznych ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1) Ocena ogólnego stanu urządzenia: a) kontrola sprawności mechanicznej, b) test uruchomienia urządzenia, c) sprawdzenie stabilności i poprawności działania lampy, d) sprawdzenie kamery i filtrów, sprawdzenie zamykania pokrywy i temperatury nagrzewnicy pokrywy, e) kontrola diod LED, f) sprawdzenie układu optycznego urządzenia, g) wykonanie testu QC. 2) Czyszczenie optyki. 3) Potwierdzenie sprawności technicznej urządzenia. 4) Przegląd i sprawdzenie wg procedury kwalifikacji operacyjnej „Procedura OQ LC 480 ” wymaganej (co 3 lata) przez producenta (Roche), dla potwierdzenia „Certyfikatu Jakości” dla tego aparatu. Czyszczenie elementów mechanicznych przyrządu i jego toru optycznego, kontrola i ocena stanu poszczególnych modułów aparatu, wszystkich podzespołów elektronicznych i mechanicznych, ewentualna kalibracja wskazań przyrządu, wykonanie kompensacji kolorów FAM, HEX, Texas Red, Cy5. 5) Analiza danych pomiarowych potwierdzona przez Wykonawcę raportem serwisowym z przeglądu wg procedury kwalifikacji operacyjnej „Procedura OQ LC 480 ”. Przegląd aparatu „LightCycler 480 II, 96”, musi być wykonany przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do serwisowania produktów firmy Roche Diagnostics International Ltd. | do 12 lipca 2024 r.
2. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | 33041 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1x rok
3. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | 33085 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok
4. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | 34560 | 2021 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok |  | sierpień 2024 r.
5 | Sprężarka
1. | Sprężarka | Atlas Copco | SF4FF | API736289 | 2015 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Serwis prac z zakresu B: - czyszczenie sprężarki, - smarowanie łożysk na mimosrodach, - czyszczenie osłony wentylatora, - wymiana membrany zaworu odciążenia lub uszczelnień wargowych, - wymiana łożysk, sprężyn stopnia śrubowego, - kontrolo/czyszczenie odwadniacza, - test zaworu bezpieczeństwa, -kontrola podzespołów elektrycznych, - kontrola przekładni pasowej, - wymiana filtrów powietrza na ssaniou, - wymiana wkładów filtrów, - wymiana pasa, - wymiana części zestawu remontowego zaworu zwrotnego, - smarowanie łożysk spirali nieruchomej. | do 20 grudnia 2024 r.
6 | Mineralizator
1. | Mineralizator | Milestone | Ultrawave | 16050715 | 2016 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Konserwacja wraz z wymianą zestawu eksploatacyjnego, wykonanie testów szczelności i testów mocy. | do 12 lipca 2024r.
7 | Spektrofotometr
1. | Spektrofotometr UV-VIS | Thermo Electrion | UV-VIS Nicolet Evolution 300 | EV3 122201 | 2004 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x na 2 lata | 1. Przegląd przez autoryzowany serwis producenta, wymiana części zużywalnych, czyszczenie, przeprowadzenie testów sprawdzających poprawne działanie sprzętu w całym zakresie pomiarowym. | do 12 lipca 2024 r.
8 | Spektrometr
1. | Spektrometr absorpcji atomowej z atomizerem w płomieniu i kuwecie oraz przystawką do generacji wodorków | Perkin Elmer | AANALYST800 FIAS100 | 800S7120402, 100S7111402 | 2007 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Czyszczenie i smarowanie układu zmiany techniki, wymiana kontaktów, czyszczenie pieca, czyszczenie komory mgielnej, nebulizera, ustawienia układu szczeliny, czyszczenie okienek, wymiana wężyków, filtrów, O-ringów. Wymiana igły dozującej, zaworka OUTLET. Wymiana rurki do prowadzenia argonu. Ustawienie i sprawdzenie w technice płomieniowej: poprawności działania układu dla miedzi, kuwety grafitowej i FIASa. | sierpień 2024 r.